附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010294                      申请技术审查时间：2021 年 11 月03日

| 技术审查项目名称 | 抚顺博晟商品混凝土有限公司预拌砂浆检测（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 陈涛 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： 一、参数 1、以下内容须修改。 序号; 修改前; 修改后. 1; 混凝土外加剂（减少率）; 混凝土外加剂（减水率）. 二、仪器设备 1、未见水泥试验用天平（分度值≤0.1g）、天平（分度值≤0.01g）、掺合料三氧化硫试验用仪器设备检定/校准证书或检定合格承诺函/承诺书。 2、主要仪器设备及其检定/校准一览表填写有误，应删除不在此次申请资质范围内的检测项目；未填写细集料有机物含量、坚固性及砂浆、混凝土外加剂用主要仪器设备。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（